В дирекцию

НЦВО РАН

от Сидорова А.А.

Служебная записка

Прошу закупить химический стойкий вытяжной  шкаф с тумбой

Источник финансирования внебюджетные средства

Закупка осуществляется в соответствии с требованиями закона 223-ФЗ, 44-ФЗ

(выбрать)*

*закупка в соответствии с требованиями закона №223-ФЗ осуществляется:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

Предмет договора: поставка химически стойкого вытяжного шкафа с тумбой.

Минимально необходимые требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам (основные характеристики): поставить химически- и температурно-устойчивый шкаф с гранитной рабочей поверхностью, а также химически стойкую встраиваемую в шкаф подвесную тумбу в соответствии с техническим заданием.

Единицы измерения с указанием кода по ОКЕИ - 796 (штук).

Сведения об объеме – 2 шт.

Гарантия –

Сроки исполнения контракта (поставки оборудования/оказания услуг/выполнения работ) – в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора.

Условия доставки товара, выполнения работ, оказания услуг с указанием места доставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с техническим заданием, место поставки товара: Российская Федерация, 119333, Москва, Вавилова, 38

Условия оплаты (100%-по факту;30%-предоплата и 70%-по факту) 100%-по факту.

Код ОКПД2 – 27.51.15.120 шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые (в случае осуществления закупки по 223-ФЗ)

Код ОКВЭД2 – 25.99 производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

Цена в рублях (с обоснованием НМЦК)* 117 145,85 руб.

*Обоснованием НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов, на основании которых выполнен расчет (информационное письмо от издательства)

Обеспечение исполнения контракта устанавливается: да/нет

(выбрать)

Размер обеспечения исполнения контракта (если устанавливается) –

Техническое задание

на поставку химически стойкого вытяжного шкафа с тумбой

Поставщик должен поставить новые химически стойкие вытяжной шкаф и тумбу в соответствии с техническими характеристиками.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной химически стойкий | Размеры:1525х690х2030мм. Шкаф вытяжной химически стойкий предназначен для работы с особо агрессивными веществами. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: 2-х боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненные из стальной профильной трубы 60х30 мм с толщиной стенки 2 мм. Боковые опоры усилены с помощью вертикальной связи, выполненной из стальной профильной трубы 30х30 мм с толщиной стенки 1,5 мм. -одной задней рамы и одной верхней рамы, имеющие прямоугольную форму. Рамы выполнены из стальной профильной трубы 30х30 мм с толщиной стенки 1,5 мм. На все детали нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. Передние открытые части каркаса закрыты пластиковыми заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. Регулировка высоты осуществляется регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм, которые устанавливаются на металлический каркас. Корпус выполнен из листового монолитного полипропилена толщиной 10 мм. Рабочая поверхность - бесшовный гранит. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. В комплектацию шкафа входят: -Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм, расположенный на верхней крышке вытяжной камеры для подключения к вентиляции. -Подъёмный экран – стекло триплекс толщиной 6 мм, механизм подъема находится вне рабочей зоны. В закрытом положение подъемного экрана обеспечивается доступ воздуха в вытяжную камеру за счет зазора в 13 мм между алюминиевым профилем-ручкой и полипропиленовым противопроливочным бортиком высотой 40 мм. Высота рабочего проема при полностью поднятом защитном экране -700 мм. Подъемный механизм должен обеспечивать легкое перемещение подъемного экрана и надежное фиксирование на любой заданной высоте. Система противовесов расположена за передними планками в шахтах. - Пылевлагозащищенный люминесцентный светильник с двумя лампами 18 Вт, класс защиты IP-65. Светильник расположен на верхней панели вытяжной камеры вне рабочей зоны. Между рабочей зоной и светильником находится оргстекло, жестко фиксированное к крышке вытяжного шкафа. - Брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель, расположены на передней правой панели вытяжной камеры. - Электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102х102х43,5 IP 44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО расположены на верхней панели с внешней стороны справа. Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. Цвет изделия серый. | 1 шт |
| 2 | Тумба подвесная химически стойкая (высокая) | Ширина 1366 мм Глубина 500 мм Высота 705 мм Корпус выполнен из листового полипропилена серого цвета толщиной 10 мм. Обеспечивает безопасное хранение кислот, щелочей и других агрессивных веществ. Имеет простую и надежную систему крепления к каркасу. Комплектация тумбы: - два отделения, две дверки-купе, выполненные из листового полипропилена серого цвета толщиной 8 мм. - ручки цинко-алюминиевый сплав с гальваническим покрытием, хром-матового цвета. Нагрузка на тумбу не более 25 кг. Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. Цвет изделия серый. | 1шт |

Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора

Место поставки товара: Российская Федерация, 119333, г.Москва, ул.Вавилова, 38, НЦВО РАН

Требования к упаковке: Товар должен поставляться в упаковке без следов ее повреждения. Упаковка должна соответствовать государственным стандартам РФ и обеспечивать сохранность от механических и прочих повреждений. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара при транспортировке и долговременном хранении.

Требование к отгрузке товара: Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку товара и перемещение товара от транспорта Поставщика до помещения, указанного Заказчиком.

Требования к безопасности, требования к качеству товара: качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам РФ, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, что подтверждается сертификатами соответствия и иными документами в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям